## 1-2家报名0家报名并汇总
拟采购项目不足3家报名的设备清单
分类 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能及基本要求 | 国产/进口
影像类 | 1 | SPECT/CT | 台 | 1 | 带32排以上CT | 进口
| 2 | 除湿机 | 台 | 15 | 具备自动除湿、连续除湿、定时除湿功能，水槽容量≥4L | 国产
| 3 | 灌肠机 | 台 | 1 | 智能化控制，设定压力值、工作压力值、保险压力值实时显示；恒压、灌钡、灌气工作状态智能提示；可在X光下直接灌入钡剂或气体，并且能自由切换 ； | 国产
| 4 | 即时凝血分析仪（ACT） | 台 | 1 | 用于进行即时血凝(ACT)检测 | 国产
| 5 | 无磁推车 | 台 | 1 | 磁共振专用 | 国产
| 6 | 辐射防护屏及防护设备 | 套 | 7 | X线防护屏风 1套: 多开屏风，单扇宽度≤60cm，铅当量≥0.5mmpb；整体宽度≥180cm | 国产
[5 empty] | 辐射防护屏及防护设备 6套： 1.用于手术室对于射线的屏蔽，降低X射线对医护人员的伤害 2.防护性能不得低于0.5mmPb 3.防护屏高不得小于1800mm，宽度不得小于1000mm.观察视窗不小于1000mm*800mm | 国产
| 7 | 个人防护用品 | 套 | 35 | 防护服（含围脖，三角裤）12套： 整套防护服带袖（含帽子、围脖、铅短裤），铅当量≥0.5mmpb | 国产
[5 empty] | 个人防护用品（铅衣，铅围脖，铅帽，铅介入手套，铅眼镜或者铅面罩）23套： 1、用于医护人员对于X射线的防护；2、铅衣前防不低于0.5mmPb ，后防不低于0.25mmPb；3、铅围领不低于0.5mmPb；4、铅帽大于等于0.25mm Pb； 5、铅介入手套不低于0.025mm Pb；6、铅眼镜可以配度数，铅当量不低于0.5mmPb（铅面罩不低于0.12mmPb）。 | 国产
急救和生命支持设备 | 1 | 主动脉内球囊反搏装置（IABP） | 台 | 1 | 内置热敏打印机，心电触发，自动QRS波、R波实时、起搏信号触发自动，预测触发时机等功能 | 国产
| 2 | 人工呼吸急救苏醒球套组 | 个 | 3 | 人工呼吸急救苏醒球组合 | 国产
| 3 | 自动洗胃机 | 台 | 2 | 1.自动压力反馈控制：47Kpa-55Kpa。2.换向防堵功能。3.压力及液体量安全保护：进＜350ml，出＜450ml，出入平衡＜250ml。4.胃压力动态数字显示。 | 国产
| 4 | 新生儿复苏抢救台 | 套 | 1 | 新生儿窒息抢救必备 | 国产
| 5 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） | 套 | 1 | 血管内插管、连接管、动力泵（人工心脏）、氧合器（人工肺）、供氧管、监测系统等部分。 | 进口
病房护理及医院设备（1） | 1 | 中心吸引器 | 台 | 269 | 供中心吸引系统配套用于吸引终端给病人吸痰、血、脓及其他分泌物使用 | 国产
| 2 | 体重秤 | 台 | 3 | 1、体重秤 2台：具备测量身高、体重功能；数字显示 2、病床体重秤（溶栓床） 1台：为卧床透析患者测量体重；可直接推床； | 国产
| 3 | 坐式体重计 | 台 | 3 | 体重称配有座椅、扶手及靠背，方便站立不便患者坐着测量体重，配有坐姿防偏带。 | 国产
| 4 | 电子身高体重测量仪（卧位） | 台 | 13 | 精准测婴幼、新生儿体重，身高 | 国产
| 5 | 泵雾化器 | 台 | 11 | 泵雾化器3台：压缩机最大输出压力：不小于3.0bar；压缩机最大输出气流量不小于13L/min；雾化输出最大压力：不小于1.5bar；雾化速率应不小于0.46mL/min；雾化粒子直径不大于5.0μm；药盒容量不小于6ml。 | 国产
[5 empty] | 儿童雾化使用8台： 平稳出雾，雾化充分，可高温消毒，微米雾化 | 国产
| 6 | 远程输注操控系统 | 套 | 1 | 1.触摸屏设计，无线连接远程调节参数。2.中英文界面。3.全数字液晶界面，读数清晰。4.自动锁定防止误操作。5.故障报警提示，排障及时。 | 国产
| 7 | 新生儿抢救箱 | 台 | 1 | 新生儿抢救使用 | 国产
| 8 | 远红外线辐射床 | 台 | 9 | 具有保暖、复苏、监护 | 国产
| 9 | 恒温箱 | 台 | 1 | 用于妇产科使用，恒温箱 | 国产
| 10 | 奶瓶清洗机 | 台 | 1 | 高效清洗奶瓶带烘干功能 | 国产
| 11 | 经皮胆红素测定仪 | 台 | 4 | 经皮测胆红素 | 国产
| 12 | 可移动输液架 | 台 | 112 | 可移动输液架 | 国产
| 13 | 医用电子数字身高体重秤 | 台 | 35 | 医用电子数字身高体重秤，卧位 | 国产
| 14 | 电子体温计 | 个 | 8 | 测温范围32-43度，显示分辨率0.1，准确度不高于0.3度，连续运行，进液防护程度IP20，双探头（测温测距） | 国产
| 15 | DST测试系统 | 套 | 1 | 0-6岁智力筛查，包括软件 | 国产
| 16 | 氧气减压表 | 台 | 13 | 氧气减压表 | 国产
| 17 | 中心吸氧流量表 | 台 | 754 | 中心供氧氧流量表（德标） | 国产
病房护理及医院设备（2） | 1 | 医用检查床 | 床 | 5 | 功能需求：1.电动整体升降、臀部升降、后背升降。2.电动换床单。 | 国产
| 2 | 电子鼻咽镜检查床 | 张 | 2 | 电子鼻咽镜检查使用 | 国产
| 3 | 洗胃车 | 辆 | 1 | 用于口服中毒患者洗胃的洗胃车 | 国产
| 4 | 移步车 | 辆 | 2 | 用于妇产科 | 国产
| 5 | 智能运输车 | 张 | 1 | 1.智能接送平台；2.双套污物运送架； | 国产
| 6 | 儿童输液/采血操作台 | 台 | 1 | 方便进行小儿静脉输液/采血操作，配有输液架 | 国产
| 7 | 预防接种台 | 张 | 1 | 预防接种使用 | 国产
| 8 | 铲式担架 | 个 | 13 | 全不锈钢式2张，铝合金式11张 | 国产
| 9 | 躺椅（多功能躺椅） | 台 | 1 | 1.电动多功能椅结构：四节式（背板、臀板、腿板、脚蹬板）综合电动椅；2.左右扶手设计，可调节位置；3.电动一键休克复位功能；4.脚蹬板与腿板可调节，可自动翻板式； | 国产
消毒，供应室设备 | 1 | 立式高压灭菌器 | 台 | 2 | 容量80升，用于医疗废物的灭菌，生物安全使用 | 国产
| 2 | 快速高压锅（中型） | 台 | 1 | 用于医疗器械、实验室器田、培养基以及非封闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌。感应式操作。 | 国产
| 3 | 蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 1.容积： K45：45L，材质： 06Cr19Ni10(SUS304), 单门，开关门方式： 电机驱动，一键式侧开门；门密封方式 自胀式门胶圈 | 国产
| 4 | 吊顶除湿机 | 台 | 3 | 1.根据需求定做；2.超薄设计，有效节省空间；出风方式为：前回风，右出风，安装方便 | 国产
| 5 | 分汽缸 | 台 | 1 | 1.过滤蒸汽源的水分； 2.蒸汽流量500-1000kg/h； | 国产
| 6 | 过氧化氢配置浓度监测仪+报警器 | 套 | 1 | 1.配套过氧化氢低温等离子灭菌器使用，监测房间里的过氧化氢浓度；2.≥7寸彩色宽屏显示，全屏触摸操作，人性化全中文操作界面，内置时钟和参数自动储存功能；3.遥控器控制，报警器为红外遥控器操作，无需近距离； | 国产
| 7 | 洁净蒸汽发生器 |  | 6 | 所有蒸发器设备共同配置蒸汽稳压系统一套：主要用于稳定下游蒸汽压力，同时除去蒸汽中的冷凝水，提高蒸汽饱和度；所有阀件内部核心件304不锈钢，外壳球墨铸铁，管路304不锈钢； 管路材质：304不锈钢管路，法兰连接。工作压力：0.1-1MPa；定期自动排出的水中的沉淀物，提高蒸汽洁净度，定期排污周期时间可调； | 国产
| 8 | 全自动清洗机清洗架 | 套 | 1 | 1.配合全自动清洗机四层器械清洗、碗盘清洗、镊子杯清洗、麻醉呼吸管道清洗、湿化瓶清洗、负压清洗；2.316L不锈钢材质。 | 国产
| 9 | 能量柱 | 台 | 1 | 1．用途：生产酸化水及碱水；2.设备为一体机是由控制系统、电解槽、储液箱组成，集中在设备内部，占地面积小；3.产水水质：酸性氧化电位水的pH值： 2.0～3.0，酸性氧化电位水的ORP值：≥1100mv，酸性氧化电位水的有效氯含量：50mg/L～70mg/L，酸性氧化电位水生成量：≥1500mL/min；碱性还原电位水生成量：≥1500mL/min；4.实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格自动报警； | 国产
| 10 | 全自动切割封口一体机 | 台 | 52 | 用于临床科室环境消毒，移动式，采用紫外线灯管对环境消毒 | 国产
医用电子生理参数检测仪器设备 | 1 | 智能床垫（心率呼吸机监测床垫） | 张 | 4 | 1、舒适柔软透气，防褥疮，兼心率呼吸机监测，配合起立床或多功能床使用，3张；2、同ICU，用于小儿，1张 | 国产
| 2 | 血栓弹力图仪 | 台 | 1 | 1.不少于两通道；2.可检测低分子肝素；3.可检测血小板聚集功能；4.可检测功能性纤维蛋白原 | 国产
| 3 | 多普勒胎心仪 | 台 | 25 | 产检听胎心，智能计数并显示 | 国产
| 4 | 新生儿经皮胆红素仪 | 台 | 2 | 通过新生儿皮肤外表快速无创测定其与血清胆红素浓度相关的经皮胆红素值。 | 国产
| 5 | 胃功能测定仪 | 台 | 1 | 通常正常人血液中的血清胃泌素、胃蛋白酶I以及胃蛋白酶II较少，但会在早期胃癌发生时出现明显的升高。作为早癌初筛的重要部分。 | 国产
| 6 | 胃肠电图仪 | 台 | 1 | 通过体表电极无创性采集胃肠生物电信号，通过分析所反映出来的胃肠生物电信号（胃肠电图）的特异性，从而了解胃肠蠕动情况及胃肠动力的强弱，这为判断如FD、胃肠节律紊乱综合症（GDS）、胃肠动力不足、肠易激综合症（IBS）、胃动过速、胃动过缓等疾病提供科学依据。 | 国产
| 7 | 碳13测定仪 | 台 | 1 | 检测幽门螺杆菌 | 国产
| 8 | 高清食管测压 | 台 | 1 | 诊断各种食管动力障碍性疾病，应用于评估咽部、UES及LES压力的定量；用于诊断：胃食管病反流（GERD），食管动力紊乱包括贲门失弛缓、弥漫性食管痉挛、高压蠕动（胡桃夹）、无效动力、硬皮病等系统性疾病 | 国产
| 9 | 食管PH检测仪 | 台 | 1 | 监测24小时食管PH情况，用于胃食管反流病的诊断及疗效评估 | 国产
| 10 | 呼出气一氧化氮检测仪 | 台 | 1 | 用于呼出气一氧化氮检测 | 国产
| 11 | 红细胞寿命测定呼气试验仪 | 台 | 1 | 检测红细胞寿命。能自动完成CO2和CO浓度测量、稀释校正、红细胞寿命计算 | 国产
| 12 | 骨盆测量仪 | 台 | 5 | 用于孕妇骨盆测量 | 国产
| 13 | 个体营养检测分析仪 | 台 | 1 | 用于个体营养检测分析 | 国产
| 14 | 全自动血压测量仪 | 台 | 3 | 1.测量方法:示波法，2.数字式 LED 显示屏，3.测量范围:压力:0-299mmHg,脉搏数:40-180 次/分 | 国产
| 15 | 神经刺激仪 | 台 | 1 | 要求电压安全、电流稳定、性能可靠。采用直流电，输出电流在0.1~10.0mA间，能随意调节并能精确显示数值，频率为0.5-1Hz。 两个电极，负极通常由鳄鱼夹连接穿刺针，使用前须消毒，正极可与心电图电极片连接，粘贴于肩或臀部. 穿刺针最好选用带绝缘鞘穿刺针，以增强神经定位准确性，一般穿刺针亦可应用。 | 国产
| 16 | 磁刺激仪 | 台 | 1 | 用于中枢神经和外周神经刺激，可实现盆底肌刺激和骶神经刺激，可兼容电子病历系统 | 国产
监护类设备 | 1 | 中央胎心监护系统 | 套 | 3 | 包含3套，其中：1.一套一拖13、胎儿监护、无线探头。2.一套一拖6，有线胎监，2台母胎监护。3.一套一拖8，无线、带有转盘。 | 国产
医用超声波仪器及设备 | 1 | 多普勒血流探测仪（用于乳腺癌皮瓣手术） | 台 | 1 | 用于乳腺癌手术皮瓣血管的判断。具有双向血流探测、实施显示血流波形，多探头可选择。 | 国产
| 2 | 碎石机 | 台 | 1 | 功能需求：1.具有超声波引导定位功能；2.电磁波剥脱式碎石机。 | 国产
医用内窥镜类 | 1 | 导光束3.5MM | 根 | 5 | 总长度≧230cm，直径≧3.5mm。用以微创等手术 | 国产
| 2 | 导光束4.8MM | 根 | 5 | 总长度≧300cm，直径≧4.8mm。用以腹腔镜等手术 | 国产
| 3 | 食管镜及成套手术器械 | 套 | 1 | 食管镜手术器械 | 国产
| 4 | 纤支镜主机 | 台 | 1 | 可实现光学数字观察，窄波成像、可实现自体荧光成像，利于早癌筛查，含冷光源1台。内窥镜主机兼容性强，可兼容多种规格的电子支气管镜、内科胸腔镜。 | 进口
| 5 | 超声支气管镜主机 | 台 | 1 | 可以同时兼容超声支气管镜和超声小探头。 | 进口
| 6 | 电子气管镜清洗工作站 | 台 | 1 | 包括水处理系统、自动清洗机、储镜柜 | 国产
| 7 | 双钳道治疗胃镜 | 根 | 2 | 用于ESD术，治疗上消化道粘膜下肿瘤（SMT)、超声小探头检查。要求双钳道直径分别不得小于3.8mm和2.8mm。 | 进口
| 8 | 双气囊小肠镜 | 根 | 1 | 用于小肠疾病的精确诊断及治疗。钳道内径≥3.2mm,近焦观察功能及双气囊送气通道，满足操作者对精确检查和有效治疗。 | 进口
| 9 | 内镜用CO2供气装置 | 台 | 2 | 用于消化道手术术中供气:输出CO2气体额定压强45kpa±4kpa | 国产
| 10 | 内镜用注水装置 | 台 | 5 | 用于消化道检查及冲洗：最大输出压强：≤350kpa | 国产
| 11 | 电子内窥镜系统（包括电子内窥镜图像处理器、电子输尿管硬镜、电子精囊镜、电子膀胱軟镜、电子经皮肾镜） | 套 | 1 | 用于输尿管、膀胱、肾盂、精囊检查治疗 | 国产
| 12 | 李逊镜 | 把 | 1 | 经皮肾镜手术治疗 | 国产
| 13 | 高清胆道镜系统 | 套 | 1 | 至少含插入部(头端部、弯曲部和软性部)、操作部、软性部及主机，并可实现高清视频图像输出显示屏幕。 | 国产
| 14 | 纵膈镜 | 件 | 2 | 用于呈现纵膈结构、进行组织活检和清除纵膈淋巴结 | 国产
| 15 | 食管硬镜 | 件 | 2 | 可以直接通过管腔观察咽喉乃至气道，以便于插管、吸引和处理异物 | 国产
| 16 | 内窥镜 | 台 | 6 | 1.内置配套专业图像采集软件。2.超高清多点触摸操作，与专用拍照软件配合使用对图片进行放大、对比、病灶标注。3.内窥镜探头： 厚度7mm，800万真实像素，自带麦克风。4.内窥镜镜头 ： 大景深近焦金属镜头，景深范围3mm-50mm。 5.外壳材质： ABS | 国产
| 17 | 便携式电子肛门镜 | 台 | 1 | 1.摄像手柄 2.手持式显示器 3.一次性护套 | 国产
| 18 | 插镜箱 | 箱 | 2 | 用于眼视光中心 | 国产
临床检验设备 | 1 | 全自动血细胞分析流水线-阅片机 | 台 | 1 | 用于白细胞异常形态复检阅片 | 进口
| 2 | 动态血沉仪 | 台 | 2 | ≥50个测试孔/小时 | 国产
| 3 | 血液混匀器（末梢血采集） | 台 | 4 | 用于采集末梢血混匀 | 国产
| 4 | 血浆解冻仪（溶浆机） | 台 | 1 | 解冻能力＞3000ml，用于解冻血浆、冷沉淀等冷冻血液成分 | 国产
| 5 | 冷链监控系统 | 套 | 2 | 双探头，温度实时监控 | 国产
| 6 | 毛细管电泳分析仪 | 台 | 1 | 1、血清蛋白电泳 2、血红蛋白电泳 3、免疫分型电泳 | 进口
| 7 | GM试验检测仪器 | 台 | 1 | 用于多细胞真菌检测 | 国产
| 8 | G试验检测仪器 | 台 | 1 | 用于真菌检测 | 国产
| 9 | 基因一代测序仪（呼吸道病毒） | 台 | 1 | 基于毛细管凝胶电泳技术的全自动系统，具有Sanger测序和片段分析两种功能； 用于25型HPV核酸分型检测和13种呼吸道病原体多重检测。 | 国产
| 10 | 凝胶成像仪 | 台 | 1 | 1、有显示屏，无需外置电脑可完成图像的预览，存储及拍摄。2、紫外：透射紫外（302nm、254nm、365nm），红、绿、蓝反射激发光源，可实现Cy2、Cy3、Cy5等多色荧光的拍摄。3、辅助光源透射：LED白光板; 双侧反射：反射白光灯（冷光）可通过计算机对透射和反射白光灯进行强度调整。用于化学发光检测Western Lightning、 ECL、ECL plus、CDP Star、SuperSignal、CSPD、 LumiGlo等发光底物；可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析。 | 国产
| 11 | 病理中心PCR实验室设备 | 批 | 1 | 另附，详见《病理中心PCR实验室拟采购设备清单》，此部分请完整填报 | 国产
| 12 | 包埋机+冷台 | 台 | 1 | 功能：用于病理组织块包埋。1、石蜡出口控制夹可旋转，高度可调2、LCD触摸屏，无子菜单设计3、冷台具有环境温度自适应功能，可在20℃至30℃环境下保持-6℃的最佳制冷温度。可在30分钟内冷却不低于60个包埋盒模子。 | 国产
| 13 | 病理蜡块柜 | 单元 | 16 | 用于病理标本档案的保存和管理，对病人的病理切片，蜡块和阳性涂片保存，门诊需要15年，住院需要30年。基本要求：钢制可移动结构，每单元可存放蜡块3.2万块。有可靠的联动和防倾倒装置，带目录标签属性。蜡块存放柜每个抽屉有蜡块中转盒，方便蜡块转移运输。带安全锁具，保证标本安全。 | 国产
| 14 | 病理切片柜 | 单元 | 8 | 用于病理标本档案的保存和管理，对病人的病理切片，蜡块和阳性涂片保存，门诊需要15年，住院需要30年。基本要求：钢制可移动结构，每单元可存放切片12万块。有可靠的联动和防倾倒装置，带目录标签属性。切片存放柜每个抽屉有切片中转盒，方便转移运输。带安全锁具，保证标本安全。 | 国产
| 15 | 拓展式摊烤片系统 | 台 | 1 | 1.可拆卸，有利于清洁 2.多种排列，空间不受限制 3．OLED屏幕显示更清楚。 4.水槽采用分离式设计，方便倾倒液体，内表面用耐磨抗腐蚀涂层。 | 国产
| 16 | 紧急冲淋器 | 个 | 2 | 1、功能：当实验过程中，由于操作不当导致化学液体、有毒物质喷溅到身体、脸和眼，或者发生火灾造成衣物着火时，该装置能清除化学液体和有毒物质，迅速减轻事故对实验人员的危害程度。 2、基本要求：洗眼流量为≥11.4L/min;冲淋流量为≥75.7L/min;主体病理科材质需符合国家标准的特种SS304不锈钢，耐酸、碱、盐、油类化学品物质腐蚀性能。 | 国产
| 17 | 双缸自动组织脱水机 | 台 | 1 | 功能：用于病理组织脱水。 1.可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行，满足分类处理不同类型、不同大小组织的需求 2.有外接式加注/排放试剂与石蜡功能，以避免接触试剂和热石蜡。 | 国产
| 18 | 标本离心机 | 台 | 4 | 输血科使用，用于标本离心检测,1台 | 国产
[5 empty] | 用于无菌体液离心使用，50ML*8水平离心机，3台 | 国产
| 19 | 离心机 | 台 | 1 | 用于胸腹水等细胞学制片。基本要求：适配50ml离心试管。 | 国产
| 20 | 落地式大容量低速离心机 | 台 | 1 | 最大离心容量120个样本 | 国产
| 21 | 水平离心机 | 台 | 2 | 用于体液标本离心 | 国产
| 22 | 台式低速离心机 | 台 | 4 | 1.用于常规样本的离心，1台 2血液标本离心，2台 1.1离心转速不小于8000rpm；1.2一次性离心不少于64管。3.用于样本离心，1台 | 国产
| 23 | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 1.离心转速不小于20000rpm； 2.离心孔数不少于48孔。用于用于样本离心。 | 国产
| 24 | 低温台式高速离心机 | 台 | 1 | 1、最高转速≥16500rpm。 2、最大相带对离心力≥20180×g。 3、转子最大容量≥12×10ml。 4、温控范围：-20℃-40℃；温控精度：±1℃。 用于样本离心。 | 国产
| 25 | 微量离心机 | 台 | 4 | 1、最高转速8000rpm；2、最大离心力2450xg；3、转子容量：8×1.5/2ml、0.5/0.2ml套管、4×8×0.2ml排管（全配）用于样本离心 | 国产
| 26 | 洗眼器 | 台 | 1 | 1、压力适中可控，不上眼，不生锈，操作方便。2、台面安装方式，紧急使用时可随意抽取使用。3、洗眼喷头采用不助燃PC材质，具有过滤泡膜及防尘功能。4、控水阀门可自动关闭5、供水软管材质为不锈钢，长度约1.5-2.0米 | 国产
| 27 | 旋涡混合器/震荡器 | 台 | 3 | 1、多种混匀模式，有点动模式和连续运行模式。2、有多种振动模块适配器可供选择（可适用0.2-50ml微量管和直径小于108mm的试管或小容器。)。用于样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。 | 国产
| 28 | 药物震荡器 | 台 | 22 | 能满足医院各种粉剂药物震荡要求 | 国产
| 29 | 去离子水处理设备 | 套 | 2 | 处理能力达到300L/L以上 | 国产
| 30 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 7 | 外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件，控温精确可靠。温控范围：RT+5-100℃；温度波动： ±0.2℃ | 国产
| 31 | 电热恒温培养箱 | 台 | 3 | 容量≧160升，用于细菌培养和院感 | 国产
| 32 | 电热恒温箱 | 台 | 1 | 容量≧100升，用于标本前处理。 | 国产
| 33 | 电子天秤 | 台 | 1 | 0.1mg高精度万分之一实验电子秤，用于配制试剂。 | 国产
| 34 | 恒温箱 | 台 | 1 | 肾内血透室使用 | 国产
| 35 | 专用取血箱 | 台 | 20 | 用于血袋的运输 | 国产
| 36 | 血球分类计数器 | 台 | 4 | 用于骨髓和血液人工细胞分类计数 | 国产
| 37 | 超微量核酸蛋白浓度测定仪 | 台 | 1 | 1、用于核酸和蛋白检测； 2、波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析。 用于样本核酸、蛋白浓度的分析及验证。 | 国产
| 38 | 梯度PCR仪 | 台 | 1 | 1、样本容量： 96 通量，样品基座：标准0.2mL×96孔模块。 2.热盖：30-110℃，可设置关闭，自动调节压力。用于样本检测扩增，适用于需要不同退火温度的检测项目。 | 国产
| 39 | 电泳仪 | 台 | 2 | 输出类型：恒压或恒流；定时器：1min-999min；有暂停/继续功能；断电后可自动恢复；安全性能：空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护；用于PCR产物分析 | 国产
| 40 | 恒温金属浴 | 台 | 3 | 1、温度控制范围：0°C 至100°C。 2、48孔位（需标配多种标准模块），用于样本加热 | 国产
| 41 | 甩板机 | 台 | 1 | 用于96孔或者384孔PCR板离心 | 国产
| 42 | 水平琼脂糖凝胶电泳槽 | 台 | 2 | 制胶器模具成型，可以制作多种尺寸不同的胶。 可拆卸电极架及电极头。 试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，8+18 齿（1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样。 5、凝胶板规格：（L×W）：大胶 ≥120×120mm；宽胶≥60×120mm ；长胶120×60mm；小胶 ≥60 × 60mm。 与电泳仪配套使用 | 国产
| 43 | C-反应特定蛋白 | 台 | 2 | ≥100个测试/小时 | 国产
| 44 | 不绣钢电加热蒸馏水机 | 台 | 1 | 出水量：15L/h | 国产
体外循环设备 | 1 | 血液透析滤过机（双泵） | 台 | 10 | 肾内科，血透室使用。1、具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能，适用于标准透析（HD）、序贯治疗、单纯超滤（ISO UF）、血液灌流（HP）的双泵血液透析滤过机，具有在线（online HDF）血液透析滤过功能。2、具有触摸式液晶屏，操作系统最好具有中文菜单和中文报警；3、后备电池保证血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵持续运行，维持时间>20分钟。4、配有透析液过滤器及支架；5、安全监测系统完善可靠，标准配置动脉压、静脉压、电导度、空气、温度、跨膜压监测和漏血监测。6、配有KT/V评估系统。7、故障检测程序可在屏幕上显示，可实时显示电导、温度等传感器的状态和参数；8、具备自动开、关机功能和开机自检功能；9、曲线功能：具有多种治疗曲线，包含超滤曲线、钠曲线、碳酸盐曲线、肝素曲线、透析液流量曲线和温度曲线，可联合使用，可提供个性化透析。10、消毒方式可用化学消毒、热消毒、化学加热消毒。11、超滤曲线可调，支持多条个性化曲线，具有透析流速曲线，透析流速可调，精度可以细调节。血泵管径兼容目前市场上各种品牌的血路管，无需专用管路。12、水路与电路采用分离设计。 | 国产
| 2 | 自动腹膜透析机 | 台 | 1 | 1.可自动进行APD（腹膜透析）；2.具有互联网功能，应配置调制解调器、网卡等上网和数据传输设备，以及配合建立数据收集、分析、审阅、辅助决策的支持系统。3.具备远程患者管理（RPM）功能；远程监测平台应兼顾实用性和易用性，由视频通话功能、生命体征与腹膜透析治疗参数监测功能、数据管理分析系统等组成，能够定期进行健康教育，远程指导规范操作，4.具备后续电源功能；5.兼容市场上的透析液及管路；6.可以实时将患者的治疗数据发送到医护终端。 | 国产
| 3 | 人体成分分析仪 | 套 | 1 | 1.设备经生物阻抗法对测试者水分比率进行了评价，通过水分比率，临床上可以了解透析患者细胞多余液体去除状态，进行透析充分性的评价，了解患者全身和节段水分平衡改善状态；评估肾病患者营养不良发生率；2.配合电池组；3.推车管理，方便移动；4. 提供人体细胞内水分, 细胞外水分, 身体总水分和水分比率；5.具备高准确性、高重复性。6.电极方法：4极8点接触电极；7.具备数据管理软件，测试结果：LCD屏幕。8.备份数据：可用USB存储设备备份和恢复数据；9.多种常用外部接口。 | 国产
手术室设备及附件 | 1 | 剥离子（带钩） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 2 | 层叠器械 | 套 | 20 | 由大中小三个器械车叠放，使用时可任意拉出单架使用，不使用时可叠放，节省空间 | 国产
| 3 | 超声软组织切割止血手术设备 | 套 | 2 | 1.凝闭脉管能力可达5mm; 2.有剪刀式和枪式两种不同款式的刀头，其中枪式刀头中具有能满足单孔腹腔镜和减重等特殊手术需求的≥45cm加长型刀头；剪刀式刀头既有适用于普通甲乳肛肠手术的9cm普通刀头，又有可进行深部淋巴结清扫的17cm加长型刀头。 | 国产
| 4 | 超声软组织切割止血手术设备 | 套 | 2 | 具备凝闭5-7mm脉管能力；兼容多个品牌超声刀刀头；有腔镜、开放、甲乳专用刀头 | 进口
| 5 | 超长双关节卵圆钳(有齿) | 把 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 6 | 成人肋骨撑开器 | 件 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 7 | 大号施夹器 | 把 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 8 | 带保护翻盖穿刺器10MM | 套 | 20 | 腔镜手术使用器械 | 国产
| 9 | 带保护翻盖穿刺器5MM | 套 | 20 | 腔镜手术使用器械 | 国产
| 10 | Y型推结器 | 把 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 11 | 可视人流 | 台 | 1 | 可视人流手术使用 | 国产
| 12 | 电动胸骨锯 | 件 | 2 | 利落锯开坚硬的胸骨，确保胸骨之后的心脏大血管不受损伤 | 国产
| 13 | 防褥疮气垫 | 张 | 207 | 床垫能自动循环充气，补气；有故障，低压提示功能。 耐脏耐磨，有不易滑动装置，易清洁消毒，抑制细菌。 | 国产
| 14 | 骨剪 | 把 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 15 | 辊轴刀 | 把 | 3 | 设备平稳,取皮厚度均匀,无需修剪 | 国产
| 16 | 机械手术台 | 张 | 2 | 头、颈、胸腹、会阴、四肢外科及五官科、泌尿科等手术用 | 国产
| 17 | 加大号施夹钳 | 支 | 20 | 腔镜手术使用器械 | 国产
| 18 | 肩胛拉钩 | 件 | 2 | 用于妨碍手术视野的牵拉肩胛骨用 | 国产
| 19 | 金属穿刺器10# | 套 | 6 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 20 | 金属穿刺器12# | 套 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 21 | 金属穿刺器5# | 套 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 22 | 颈椎刮匙（2.5mm） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 23 | 颈椎刮匙（3.0mm） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 24 | 颈椎刮匙（4.0mm） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 25 | 颈椎枪钳（1.0mm） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 26 | 颈椎枪钳（1.5mm） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 27 | 颈椎枪钳（2.0mm） | 把 | 2 | 颈椎手术 | 国产
| 28 | 举宫器 | 套 | 2 | 陶瓷杯 | 国产
| 29 | 开放式头圈 | 块 | 5 | 规格：20*7*5 适用于仰位、侧卧、俯卧位手术，用于支撑保护头面部，便于全麻插管的使用。 | 国产
| 30 | 可吸收施夹钳 | 支 | 5 | 腔镜手术使用器械 | 国产
| 31 | 气腹针 | 支 | 20 | 腔镜手术使用器械 | 国产
| 32 | 双关节艾力斯抓钳 | 把 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 33 | 双关节无损伤心耳钳 | 把 | 6 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 34 | 双关节游离钳 | 把 | 6 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 35 | 双极电切镜及等离子射频手术系统 | 套 | 1 | 1、有等离子与射频双重效能。2、手术最大插入外径周长应小于26mm3、内窥镜可单鞘操作。3.一台主机2套电刀。 | 国产
| 36 | 双弯头吸引器 | 件 | 2 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 37 | 小儿肋骨撑开器 | 件 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 38 | 悬吊式肝叶拉钩 | 套 | 2 | 用于腹部手术（如肝脏手术）的牵引 | 国产
| 39 | 血管显微器械 | 套 | 1 | 1.血管显微血管外科的手术器械。2.主要用于内瘘手术的整套手术器械；3.基本手术设备有手术显微镜、显微手术剪，显微手术镊，显微血管钳等；4.还有显微外科专用的持针器、缝合针、缝合线等。用于血透室。 | 国产
| 40 | 长双关节持针钳 | 件 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 41 | 长双关节肺钳 | 把 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 42 | 长双关节剪刀 | 件 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 43 | 长双关节淋巴结钳 | 把 | 12 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 44 | 长双关节卵圆钳 | 把 | 9 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 45 | 长双关节米氏钳（小直角） | 把 | 6 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 46 | 长双关节蛇头钳 | 把 | 6 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 47 | 长双关节无损伤钳（不同弧度） | 把 | 12 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 48 | 侧卧位垫 | 块 | 3 | 规格：70*50*17，适用于所有侧卧位手术，减轻肩膀和上肢的压力并保护神经组织。 | 国产
| 49 | 冲洗塔（机械助力盐水架） | 台 | 1 | 1、具备根据输液要求通过释放调节按钮调节输液高度，最大高度大于2.5米。2、大底座，无需附加平衡器即可稳定。3、四个独立挂钩，重负荷24kg（单挂钩重负荷约6L/6000ml） | 国产
| 50 | 创伤冲洗床 | 张 | 1 | 应包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水动洗等多种工作模式。有清洗水加热功能，可以设定出水温度。 | 国产
| 51 | 凹边圆形头圈 | 块 | 10 | 规格：20*9*5，适用于仰卧位手术，用于支撑、稳定、保护头枕部，避免压疮的产生，一般应用于脑外科、五官科手术。 | 国产
| 52 | 凹型体位垫 | 块 | 30 | 规格：50*15*4，适用于俯卧位手术，支撑保护膝盖，也可用于上臂的支撑保护。 | 国产
| 53 | 半圆形垫 | 块 | 8 | 规格：50*15*10，适用于仰卧位和俯卧位手术，用于支撑保护膝踝部、肩部；组合应用于仰卧位手术，支撑保护胸部和髋部；也可应用于侧卧位手术，对腋下的支撑和保护。 | 国产
| 54 | 电刀转换连接头 | 个 | 20 | 腔镜手术使用器械 | 国产
| 55 | 电动取皮刀 | 台 | 1 | 1.设备平稳,取皮厚度均匀,无需修剪。2.取皮厚度:0-0.75MM，取皮增量:0.05MM。3.取皮宽度调节方式:依靠宽度刀架调节,适合各种取皮需要。4.消毒方式:手柄可进行高温高压消毒,无需特殊消毒设备。5.手柄平滑设计容易清洁及保养:可直接冲洗清洁,无需特殊清洁剂 | 国产
| 56 | 电动人工流产吸引器（可视） | 台 | 1 | 可视人流手术配套器械 | 国产
| 57 | 非血管腔道导丝（斑马导丝） | 件 | 3 | 在内窥镜或X射线监视下，进入人体自然的非血管腔道，做引导用 | 国产
| 58 | 俯卧位垫 | 块 | 5 | 规格：62*47*17，适用于俯卧位手术，减轻胸部压力，保持良好的呼吸循环，多用于颈椎,腰椎,脊柱手术。 | 国产
| 59 | 俯卧位头垫 | 块 | 5 | 规格：28*24*14，适用于俯卧位手术，用于头面部的支撑保护，方便使用麻醉管路，使病人保持呼吸畅通（也适用于眼科病人术后康复）。 | 国产
| 60 | 跟骨垫 | 块 | 30 | 规格：18*10*7 保护踝部、足跟部，也可用于骨科跟骨牵引，避免形成压疮。 | 国产
| 61 | 骨科柱垫 | 块 | 2 | 规格：27*20*1.5 配合骨科牵引床使用，置于会阴部，避免压疮产生。 | 国产
| 62 | 海绵底托(俯卧位） | 块 | 2 | 规格：63*46*18 适用于俯卧位手术，减轻胸部压力，保持良好的呼吸循环，多用于颈椎,腰椎,脊柱手术。 | 国产
| 63 | 肩关节牵引架 | 台 | 2 | 可调节牵引角度、高度、重量。 | 国产
| 64 | 金属导丝 | 件 | 3 | 食管扩张及食管支架植入术必备器械 | 国产
| 65 | 神经外科专用手术椅 | 张 | 1 | 1、确保座椅的稳定性，增强术者的术中的操作稳定性，2、手术者根据显微镜的操作位置自主调节，增强手术者操作的灵活度和舒适度 | 国产
| 66 | 食管扩张器 | 套 | 1 | 食管狭窄、食管癌术后扩张治疗用 | 国产
| 67 | 食管支架取出导丝 | 件 | 3 | 食管扩张及食管支架植入术必备器械 | 国产
| 68 | 双极电凝 | 台 | 2 | 院部统筹 | 国产
| 69 | 隧道垫 | 块 | 3 | 规格：64*46*25 适用于侧卧位手术，保护下肢体位。 | 国产
| 70 | 体部固定带 | 块 | 3 | 规格：60*7*1 固定身体和关节，避免普通固定带对身体的损伤。 | 国产
| 71 | 通用方垫(参数40*24*1.5) | 块 | 30 | 通用性强，作用广泛，不拘泥于固定位置。 | 国产
| 72 | 臀垫 | 块 | 10 | 规格：31*32.5*5 保护骶尾部，避免压疮的产生。 | 国产
| 73 | 弯柄电钩 | 件 | 2 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 74 | 腕关节固定带 | 块 | 30 | 规格：32*5*1 用于手术中，对腕关节的固定，避免腕关节的神经损伤，预防压疮。 | 国产
| 75 | 吸引器通芯 | 件 | 3 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
| 76 | 胸髋垫(参数50*20*7) | 块 | 5 | 适用于俯卧位手术，支撑保护胸髋部，保持良好的呼吸循环，避免产生压疮；也可用于仰卧位手术中，支撑肩部、胸部。 | 国产
| 77 | 眼科头垫 | 块 | 2 | 规格：23*23*4 用于稳定患者头部，适用于眼科、耳鼻喉科及颌面、整形外科等手术。 | 国产
| 78 | 正压头套 | 台 | 6 | 医用正压防护罩 | 国产
| 79 | 甲状腺垫 | 块 | 1 | 规格：48*39*9 适用于头颈部及甲状腺手术，充分暴露手术视野，加强对颈后部的支撑和保护，避免手术过程中的不适应症。 | 国产
| 80 | 肘部护垫 | 块 | 3 | 规格：40*15*1.5 保护肘部，避免损伤。 | 国产
| 81 | 长双关节组织钳 | 把 | 6 | 胸腔镜手术必备器械 | 国产
口腔设备及器械 | 1 | 超声骨刀 | 台 | 1 | 1、中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。2、只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。 | 国产
| 2 | 种植机 | 台 | 1 | 1、可视化种植机图案界面，显示清晰，触摸操作可设定和保存参数。2、适配多种转速比的机头 ：16:1、20:1、27:1、1:1、1:2、1:3、1:5。 | 国产
| 3 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 台 | 1 | 采用钛合金工作尖，不伤牙骨质、牙釉质。自动供水模式下可以使用双氧水，次氯酸钠、洗必泰等专用药液。喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。 | 国产
| 4 | 牙椅 | 台 | 6 | 冲盂漱口给水装置 下水速率：＞4 L/min。观片灯：色温: ＞5500K，亮度: ＞2000cd/m2，口腔灯 ：照度：不窄于8 000 lx～20 000 lx。脚踏开关：进液防护：IPX4 ，使用寿命：＞30000次。牙科病人椅：总承载能力：1323 N（约135 kg），靠背后倾范围：90°～170° | 国产
|  |  | 台 | 1 | 1.最低椅位小于430mm，最高椅位大于720mm；椅位载重量135kg（不含治疗机）；椅位升降速度≥15mm\s，升降稳定；座垫后倾角度≤10度；靠背运动0度至70度。 2.头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm，头枕前倾角度20度，后倾角度40度。 3.治疗机:全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成错误操作。椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及PLC功能。 4.器械盘:二套四孔标准高速手机管。一套四孔标准低速手机管。配置：一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。配置易清洁器械盘一套及观片灯。操作工作台状态液晶屏显示，显示水加热、冲供水、口腔灯及椅位等工作状态。调节水气阀位于器械盘右侧，为医生工作过程中带来方便。移动式工具盘，更方便医生操作。 玻璃痰盂易清洗、易消毒、方便拆卸。 | 国产
| 5 | 内置洁牙机 | 台 | 7 | 1.工作尖：洁牙舒适柔和，无酸痛，工作尖不发烫。2.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。3.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。4.输出的尖端主振动偏移：1μm-100μm。2.输出的尖端振动频率：UDS-N2 LED：28kHz±3kHz。3.输出的半偏移力0.1N-2N。4.尖端输出功率：3W-20W。5.进水压力：0.01MPa-0.5MPa。 | 国产
| 6 | 低速手机 | 把 | 7 | 传动比：1：1等速，外置喷水冷却系统(由气动马达，直手机和弯手机组成)，工作气压 245-392Kpa (2.5-4.0 kgf / cm2)，工作水压 198Kpa (2 kg)，驱动转速 22,000-27,000 rpm，直手机机头高度 Φ9.1 mm，直手机机头直径 Φ2.35 mm，直手机长度 85.1 mm，气动马达前端直径 Φ9.86mm，气动马达机身直径 Φ20mm，气动马达长度 100.2mm，夹针方式 按压式，适用车针 Φ2.334~2.35 mm，噪音 ≤70dB | 国产
| 7 | 高速手机 | 把 | 30 | 标准头高速手机，按压式，单孔喷水，工作气压 220-250 KPa (2.2-2.5 kgf / cm2)，工作雾化气压 200Kpa (2 kg)，工作水压 200Kpa (2 kg)，转速 380,000- 450,000 rpm，手柄长度 126.44 mm，手柄尾部宽度 Φ14.71 mm，手柄前端宽度 Φ9.2 mm，机头高度 Φ14.26 mm，机头直径 Φ10.35 mm，夹针方式 按压式，适用车针 φ1.59mm~φ1.6mm×21mm~23mm (直径×长度)，噪音 ≤70dB | 国产
| 8 | 慢速弯机头 | 把 | 7 | E型低速弯机1:1 外置冷却系统，按压式，转速MAX30000rpm，噪音≤70dB | 国产
| 9 | 封口机 | 台 | 1 | 恒温恒压，不用人工调节温度，自动调节，高于所需温度，会自动断电。封口温度：200℃±10℃ 封口宽度：300mm 压痕宽度：12mm | 国产
| 10 | 光固化机 | 台 | 6 | 标准模式、高光强模式。时间设定：1秒、3秒、5秒、10秒、15秒、20秒。特殊聚光平凸透镜，准直光束输出。5W最大功率蓝光LED灯，波长：385nm~~515nm。临床常用的牙科树脂材料均能与本光固化机的波长相匹配，如3M、登士柏等树脂。400nm~~515nm*（蓝光）波长范围的辐射：不少于250mW/cm。光学有效面积：50mm² | 国产
| 11 | 机扩 | 台 | 6 | 1、使用无刷电机，手柄电机寿命长。2、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针。3、无线手柄，操作更自如。4、弯手机360°自由转动。5、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用。6、扭矩范围：0.4N·cm-5.0N·cm（4mN·m-20mN·m）7、转速范围：100rpm-2500rpm | 国产
| 12 | 热牙胶充填器 | 台 | 3 | 1.按照运行模式分类：短时运行。2.按防电击类型分类：II类设备3.按防点击程度分类：B型应用部分。4）对进液的防护程度：普通器材（IPXO）5.不能在与有空气混合易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 | 国产
| 13 | 热牙胶机 | 台 | 1 | 电源输入：AC100--240V，50/60Hz，800mA Max。电源输出：DC15.0V/1.6A。电池：3.7V/2000mAh 可充电锂池。可选温度值：150℃、180℃、200℃、230℃。 | 国产
| 14 | 牙胶尖切段 | 台 | 4 | 按下按键快速加热，释放按键几秒钟内降温，使用方便、快捷、舒适。使用无线充电技术，发热针可高温高压灭菌消毒，可反复使用手柄尺寸：12.6厘米（不包括发热针），φ1.9厘米 | 国产
| 15 | 根测仪 | 台 | 6 | 1.配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹。2.基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度。3.锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染。4.电池可充电，不必反复更换电池。5.可折叠，方便调整视角。 | 国产
| 16 | 超声波清洗机 | 台 | 1 | 1、电容感应式控制板（触摸式按键板）：耐化学溶剂及防水性更好，操作简洁方便。2、超大LED显示器：简单易操作的四键控制，6段定时、3组温度选择。3、多重保护电路：超负荷及使用不当时可局部断电，防止损坏机器并保证安全。4、清洗机外壳散热窗口不能有异物堵住；清洗机应放置在水平的工作台上。5、清洗槽容积：6.0L。6、清洗槽材质：不锈钢SUS304，外壳材质：ABS | 国产
| 17 | 注油机 | 台 | 1 | 1. 能同时给三支口腔手机清洗及加油。 2.旋转齿轮能从不同角度给手机有效地清洗和注油。 手机数量：3支，槽腔容量：350ml | 国产
| 18 | 手机清洗机 | 台 | 1 | 1. 确保口腔手机的清洗和加油。 2. 能同时给三支口腔手机清洗及加油。 3.旋转齿轮能从不同角度给手机有效地清洗和注油。 油雾过滤棉能防止油雾的扩散减少到最小程度 | 国产
| 19 | 负压机 | 台 | 1 | 1、工作环境要求：环境温度：5℃～40℃，2、相对湿度：≤80﹪，3、供电电源：220V，50Hz，4、大气压力：50.0kPa～106.0kPa，5、≤8张牙椅，6、功率W：1500，7、液体抽吸量min/（±1）：1330，8、用水量min/L（±0.5）：0.25，9、空气抽吸量min/L（10%）：1330， | 国产
| 20 | 空压机 | 台 | 2 | 1、积容流量：420L/min。2、启动压力：0.5Mpa。3、额定排气压力：0.8Mpa。4、储气罐容积：150L | 国产
| 21 | 离心机 | 台 | 1 | 1.CGF，APRF，IPRF，PRGF和PRP共5种专用程序一键选择，超大液晶触摸控制面板；2.设备具备自主调节转速及时间功能，所有参数均可单独手动输入; 离心腔直径≤20cm ，角转子容量：8*15ml8. 最大相对离心力：2200*g | 国产
| 22 | 根尖挺 | 把 | 8 | 空心六角柄 | 国产
| 23 | 根尖挺右 | 把 | 3 | 空心六角柄 | 国产
| 24 | 根尖挺左 | 把 | 3 | 空心六角柄 | 国产
| 25 | 骨锉 | 把 | 2 | 圆柄 | 国产
| 26 | 骨膜分离器 | 把 | 5 | 双头Φ9.5空心圆柄 | 国产
| 27 | 牙龈分离器 | 把 | 5 | 双头Φ9.5空心圆柄 | 国产
| 28 | 刮匙 双头 | 把 | 5 | 双头Φ9.5空心圆柄 | 国产
| 29 | 雕刻刀 | 把 | 7 | 双头Φ8空心圆柄） | 国产
| 30 | 调拌刀(藻酸盐) | 把 | 14 | 石膏调刀 | 国产
| 31 | 调刀(材料) | 把 | 30 | 双头5.5八角柄 | 国产
| 32 | 丁字挺 右 | 把 | 2 | 丁字形 | 国产
| 33 | 丁字挺 左 | 把 | 2 | 丁字形 | 国产
| 34 | 卡环钳 | 把 | 2 | 穿鳃式 | 国产
| 35 | 鹰嘴钳 | 把 | 2 | 鹰嘴型 | 国产
| 36 | 棉花柄 | 把 | 30 | 棉花柄 | 国产
| 37 | 取冠器 | 把 | 15 | 直头 | 国产
| 38 | 持针器14cm | 把 | 20 | 14cm | 国产
| 39 | 充填器 | 把 | 30 | 单头Φ5实心圆柄） | 国产
| 40 | 刀柄 | 把 | 15 | 3# | 国产
| 41 | 日月钳 | 把 | 2 | 穿鳃式 | 国产
| 42 | 乳上前牙钳 | 把 | 10 | 穿鳃式 | 国产
| 43 | 乳下前牙钳 | 把 | 10 | 穿鳃式 | 国产
| 44 | 三叉钳 | 把 | 2 | 穿鳃式 | 国产
| 45 | 三德钳 | 把 | 2 | 穿鳃式 | 国产
| 46 | 上颌第三磨牙钳 | 把 | 8 | 穿鳃式 | 国产
| 47 | 上颌根尖钳 | 把 | 8 | 穿鳃式 | 国产
| 48 | 上颌前磨牙钳 | 把 | 8 | 穿鳃式 | 国产
| 49 | 上颌前牙钳 | 把 | 7 | 穿鳃式 | 国产
| 50 | 上颌右磨牙钳 | 把 | 3 | 穿鳃式 | 国产
| 51 | 上颌左磨牙钳 | 把 | 3 | 穿鳃式 | 国产
| 52 | 石膏钳 | 把 | 3 | 16cm | 国产
| 53 | 梯形钳 | 把 | 2 | 穿鳃式 | 国产
| 54 | 直钳 | 把 | 2 | 垂直型 | 国产
| 55 | 细丝切断钳 | 把 | 5 | 细丝切断钳 | 国产
| 56 | 下颌第三磨牙钳 | 把 | 7 | 穿鳃式 | 国产
| 57 | 下颌根尖钳 | 把 | 5 | 下颌根尖钳 | 国产
| 58 | 下颌牛角钳 | 把 | 2 | 穿鳃式 | 国产
| 59 | 下颌前磨牙钳 | 把 | 5 | 穿鳃式 | 国产
| 60 | 下颌前牙钳 | 把 | 7 | 穿鳃式 | 国产
| 61 | 下颌右磨牙钳 | 把 | 3 | 穿鳃式 | 国产
| 62 | 下颌左磨牙钳 | 把 | 3 | 穿鳃式 | 国产
| 63 | 直牙挺 小号 | 把 | 10 | 空心六角柄 | 国产
| 64 | 直牙挺 中号 | 把 | 10 | 空心六角柄 | 国产
| 65 | 直牙挺大号 | 把 | 10 | 空心八角柄 | 国产
| 66 | 微创牙挺 | 套 | 2 | 符合人体工程学的设计的外形便于医生把持，可以保证医生能够更加准确控制用力的方向和力度，避免造成意外损伤。耐高温材料的应用保证拔牙刀可以进行高温高压消毒彻底杜绝交叉感染。医生可以通过彩条的颜色来确定器械的型号。7支/套 | 国产
| 67 | 乳磨牙钳上后牙 | 把 | 10 | 穿鳃式 | 国产
| 68 | 乳磨牙钳下后牙 | 把 | 5 | 穿鳃式 | 国产
| 69 | 托槽去除钳后牙 | 把 | 5 | 托槽去除钳 | 国产
| 70 | 托槽去除钳前牙 | 把 | 5 | 托槽去除钳 | 国产
| 71 | 线剪 | 把 | 10 | 14cm | 国产
| 72 | 橡皮碗 大 | 个 | 7 | 大号 130*96mm | 国产
| 73 | 橡皮碗 小 | 个 | 7 | 小号 84*50mm | 国产
| 74 | 橡皮障 | 套 | 3 | 含橡皮障夹/打孔/夹钳/支架 | 国产
| 75 | 小锤子 | 把 | 3 | 不锈钢 | 国产
| 76 | 藻酸盐搅拌机 | 台 | 1 | 微电脑控制，操作安全可靠；搅拌后的印模材无气泡、弹性好、不易变形、取模更清楚；设定时间范围长，在1-24秒内由用户根据不同印模材的特点自行选择；内部温度控制可靠，可长时间连续工作而不影响印模材的制作；低噪音运转，操作简便。 | 国产
| 77 | 蒸馏水机 | 台 | 1 | 工作条件：放在平稳的地点操作。制 水 量：1L/h | 国产
| 78 | 污水处理器 | 台 | 1 | 管道液位控制，实现设备有水运行，无水不运行。无需土建水池，采用一体注塑池体，永不渗漏，无异味。全自动运行、整个系统无需专人管理。臭氧氧化消毒杀菌、灭菌率高达99%、消毒彻底。占地面积小、操作简单、便于移动。无噪音产生、无化学药剂气味产生。污水处理量：60升/小时。口腔科：1-8台牙椅。进水方式：自流进水。执行标准：GB18466-2005医疗机构污水排放预处理标准。消毒方式：精密计量投加二氧化氯消毒剂或人工投加 | 国产
| 79 | 比色板 | 个 | 3 | 29色 | 国产
医用光学仪器：眼科光学仪器，眼科矫治和防护器具，显微镜 | 1 | 验光仪 | 台 | 2 | 眼科最基础检查设备。小瞳孔可操作。大尺寸彩色触摸屏以及操纵杆两种操纵模式。具有旋转棱镜测量系统，确保测 | 国产
| 2 | 睫毛电解器 | 台 | 1 | 倒睫电解 | 国产
| 3 | 同视机 | 台 | 1 | 用于眼视光中心，小儿斜视治疗。 | 国产
| 4 | 眼前节照相 | 台 | 1 | 1、光学分辨率高；2、目镜四线调焦，保证所见及所得；3、高分辨率，像数高。4、配置同步闪光照明补偿系统，同轴背景光照明系统。 | 国产
医用低温、冷疗设备 | 1 | 冷藏设备（—30℃以下储血专用低温冰箱） | 台 | 2 | 容量＞500L，温度异常时有报警提醒功能，用于储存血液 | 国产
| 2 | 冷藏设备（2℃-6℃储血专用冰箱） | 台 | 2 | 容量＞250L，箱内温度恒定控制在4±1℃，控温精度0.1°C，风冷设计温度异常时有报警提醒功能，用于储存血液 | 国产
| 3 | 嵌入式药物冷藏设备(150L) | 台 | 40 | 立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 | 国产
| 4 | 嵌入式液体恒温箱(150L) | 台 | 15 | 立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。嵌入式恒温箱。箱体内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品等 | 国产
| 5 | 冷藏设备（2℃-8℃除霜功能标本冰箱） | 台 | 3 | 容量＞1000L，3台，用于储存标本 | 国产
1、医用激光仪器及设备，2、其他医疗设备，3、生物安全柜，通风柜，取材台，实验台，试剂柜，货架，洁净工作台，4、高压氧设备 | 1 | 高压氧舱 | 台 | 2 | 适用于神经内,外科等缺血缺氧性疾病，及其引起一系列疾病治疗。根据院区区域规划要求： 1.结构形式：一舱两室四门式，圆形平底结构。2.氧舱舱体直径≥3400mm。3.治疗人数：20人。4.设计压力：0.3MPa。 | 国产
| 2 | 氧吧 | 套 | 1 | 适用于神经内,外科等缺血缺氧性疾病，及其引起一系列疾病治疗。根据院区区域规划要求： 1.结构形式：一舱两室四门式，圆形平底结构。2.氧舱舱体直径≥3400mm。3.治疗人数：20人。4.设计压力：0.3MPa。 | 国产
| 3 | 多功能电离子治疗仪 | 台 | 1 | 多功能电离子治疗仪。可提供单极、双极速等多种治疗针头。可选择无痛、正常输出。可选择长火、短火输出。可选择持续输出或脚踏板间断输出。 | 国产
| 4 | 多功能微波治疗仪 | 台 | 1 | 多功能微波治疗仪。可提供单极、双极速等多种治疗针头。可设定输出时间。可选择持续输出或脚踏板间断输出。 | 国产
| 5 | 红外偏振光治疗仪 | 台 | 2 | 1、偏振光以其⾃⾝的光学特性产⽣强烈的光针刺痛和温灸效应，对⼈体的各系统进⾏调整，从⽽改变机体的病理⽣理过程。2、仪器底部装有多方位移动辅助轮，方便移动，辅助轮最好有固定开关。3、治疗部件方便上下左右移动，方便配合患者不同治疗体位与治疗部位。4、有多种自动治疗模式可选择，治疗强度、时间可调，有治疗结束提醒功能。 | 国产
| 6 | 三维标测系统 | 台 | 1 | 主要用于各种快速性心律失常病人的标测和射频消融治疗，包括房颤、房扑、房速、室速、室上速等。 | 国产
| 7 | 生物安全柜 | 台 | 4 | 实验操作时使 | 国产
| 8 | 洁净工作台 | 台 | 1 | 双人单面，配制试剂使用。 | 国产
| 9 | 通风柜 | 台 | 12 | 1、功能：在实验室中,实验操作时产生各种有害气体、臭气、湿气以及易燃、腐蚀性物质,为了保护使用者的安全,防止污染物质向外扩散。 2、基本要求：整体材质采用钢制结构，配备照明消毒装置，具有通风功能（根据现场情况适配相应风机/风阀），尺寸规格根据病理科设备功能定制（脱水/包埋/染色/快蜡等） | 国产
| 10 | 防爆柜 | 个 | 2 | 1、功能：主要用于存放具有一定危险品性（易燃易爆等）试剂、液体等； 2、基本要求防爆柜双层钢板，中间带防火阻燃材料，带静电导地线，45加仑空间。 | 国产
| 11 | 取材台 | 台 | 3 | 1、功能：取材台是对细胞组织脱水前进行标本取材的一种必备的病理设备 2、基本要求：整体材质为不锈钢，排风量：3500-4800m3/h，风速：≥0.8m/s，风噪：﹤50db，压力范围：330-550pns；带照明/消毒/福尔马林罐装回收装置/摄像系统。外型尺寸根据现场要求定制。 | 国产
| 12 | 实验台 | 米 | 150 | 1、功能：主要用于病理设备放置、人员操作等。2、基本要求：全钢结构厚度1.0MM冷轧钢板，13MM理化板台面，根据需求带水槽水龙头。台面具有耐多种强酸碱物质、耐高温，耐潮湿、耐污染、易清洗、易净化等特点；板件之间连接合理牢固,拆 卸方便。 | 国产
| 13 | 试剂柜 | 个 | 1 | 1、功能：主要用于存放常规试剂等；材料具有放腐蚀功能。2、基本要求：PP材质，具有防腐蚀功能，带排风组件。 | 国产
| 14 | 伍德氏灯 | 个 | 1 | 伍德氏灯检查 | 国产
| 15 | 治疗床 | 张 | 20 | 1、钢架结构，床面带软垫，易清洁，至少具备三段调节功能。2、电动升降，床头可多角度调节，稳定性好，可满足临床推拿/正骨/康复训练需求。 | 国产
| 16 | 熏蒸治疗床 | 台 | 1 | 1、微电脑控制，卧式舱。2、配备液晶显示屏，直观显示治疗时间和时时温度。3、具有防干烧保护，并有声响报警提示，保障患者的安全。4、配备音乐辅助功能，为患者提供减压疗法。5、具有臭氧消毒系统，避免病人的交叉感染。6、床体上设有圆孔式加药口，加药方便。 | 国产
| 17 | 作业综合训练车 | 套 | 1 | 上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽 | 国产
| 18 | 观片灯（三联） | 台 | 18 | 三联观片灯 | 国产
| 19 | 观片灯（双联） | 台 | 32 | 双联观片灯 | 国产
| 20 | 运动控制能力训练设备 | 台 | 1 | 1、具有病人信息输入，制定周期性运动处方等。2、运动处方模式具有五段法模式，间歇模式，心率模式。3、具有训练结果分析功能，评价训练结果与设定的处方是否符合（用图形表示）。4、能监控与功率车，保证安全性。 | 国产
| 21 | 红外线辐射理疗灯 | 台 | 91 | 红外线辐射理疗使用 | 国产
| 22 | 全自动仿生助产仪 | 台 | 1 | 妇产科使用 | 国产
| 23 | 音叉 | 套 | 5 | 用于听力检测 | 国产
| 24 | 五官科聚光灯 | 台 | 1 | 耳鼻喉使用 | 国产
| 25 | 戴维氏开口器 | 套 | 3 | 咽喉手术器械 | 国产
| 26 | 新生儿空压机（可供8个供气口） | 台 | 1 | 支持新生儿呼吸机用 | 国产
| 27 | 智能控压清石系统 | 套 | 1 | 输尿管软镜下肾、输尿管结石微创治疗，提高手术效率及安全性 | 国产
病理中心PCR实验室拟采购设备清单
分类 | 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能及基本要求 | 国产/进口
临床检验设备，序号45：病理中心PCR实验室设备 | 1 | 测序仪 | 台 | 1 | 仪器必须属于“分子生物学分析设备，仪器为基于毛细管凝胶电泳技术的全自动系统，具有Sanger测序和片段分析两种功能，用户完成单次初始化设置后，仪器自动对各个批次的样本进行测序或片段分析。仪器可以一次性放入并且分批次检测96个样本，每批次同时检测4个样本。测序连续读长大于800bp，测序准确度最低QV20，最高QV30。45分钟内完成500bp长度的测序，2小时内完成800bp长度的测序。最快25-30分钟完成一次片段分析。仪器包含固态激光源（波长505nm）和六色荧光检测系统。适配仪器的检测项目包括：25 型 HPV 核酸分型检测和13种呼吸道病原体多重检测，且项目的适配试剂盒必须均已获得三类医疗器械注册证，并且其注册证中的适用机型必须包含所投标的仪器。 | 国产
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 台 | 1 | 样本容量：96*0.2ml。检测通道：4通道 | 国产
| 3 | 过氧化氢消毒机 | 台 | 1 | 1.腔体结构应为矩形，空间利用率高；腔体材质应采用优质航空铝材，厚度≥16mm，灭菌室总容积≥130L；2.优质铝材材质，厚度≥20mm。顶杆驱动式开门，具有门障碍开关功能，脚踏开门功能，可用脚控制开门；3.灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≥1mm,长度≤4000mm；不锈钢管腔直径≥0.7mm,长度≤600mm；4.系统实时监测电源功率与记录，自动判断与处理电源异常故障；5.应具备真空干燥功能，应具有等离子体电源输出功率的显示和打印功能； | 国产
| 4 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 | 容 积：18L；灭菌器外形尺寸：600mm*495mm*410mm，功 率： 2KW，灭菌温度：121℃/134℃，设计压力：负0.1/0.28MPa，水箱容积：约3.5L（最高水位）；最小供水量0.5L（最低水位）；废水箱容积约1.5L，环境温度：5到40℃ | 国产
| 5 | 干热消毒箱 | 台 | 1 | 容积：54L；外形尺寸：522*626*587； | 国产
| 6 | 冷藏设备（2-8℃冷藏冰箱） | 台 | 1 | 温度2-8℃；湿度35~75%RH，箱内制冷方式：风冷，总容积：310L，环保无氟高密度保温层，保温层厚度为40mm，温控器调节精度：0.1℃湿度显示精度：0.1%温度显示精度：0.1℃ | 国产
| 7 | 冷藏设备（－25℃低温冰箱） | 台 | 1 | 功能：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、电子、化工、血站、医院、防疫站及畜牧系统.工作条件：环境温度10～32℃，有效容积=262L，温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能；安全系统：两种故障报警（高低温报警、传感器故障报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；开机延时保护功能，,所有独立部件安全接地。LED显示,可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度。密封：采用耐腐蚀的橡胶材料。 | 国产
| 8 | 普通PCR仪 | 台 | 1 | 程序存储数：仪器内最多可存储15,000个程序，通过U盘无限量下载最大步骤：30个，可做多重嵌套循环标准循环：100个（嵌套循环下可达10000个）时间递增/递减：1~120秒，可做Long PCR温度递增/递减0.1℃~10.0℃，可做Touchdown PCR实验自动暂停及断电保护功能： | 国产
| 9 | 紫外分光光度计 | 台 | 1 | 光学系统：单光束，CT比例光束比例检测器，光源：氘灯 钨灯，检测器：光电二极管，光谱带宽：2nm，杂散光：0.05%（220nm），波长精度：全波长0.3nm(656.1nm0.1nm) | 国产
| 10 | 手掌式离心机 | 台 | 2 | 最大转速：7000rpm；最大相对离心力：2650X g； | 国产
| 11 | 台式高速离心机 | 台 | 1 | 配24*1.5ml转子 | 国产
| 12 | 台式高速离心机（冷冻） | 台 | 1 | 温度范围 -20℃~40℃；配24*1.5ml转子 | 国产
| 13 | 漩涡混合器 | 台 | 2 | 转速：2800转/分；工作方式：连续、点触、调速；工作台：碗型、平板型可调换 | 国产
| 14 | 移液器 | 个 | 3 | 单道移液（0.1-2.5ul） | 国产
|  |  | 个 | 3 | 单道移液器（1-10ul） | 国产
|  |  | 个 | 3 | 单道移液（10-100ul） | 国产
|  |  | 个 | 3 | 单道移液（20-200ul） | 国产
|  |  | 个 | 3 | 单道移液（5-50ul） | 国产
|  |  | 个 | 3 | 单道移液（100-1000ul） | 国产
| 15 | 核酸提取仪 | 台 | 1 | 样本通量：96个；磁珠回收率：≥98% | 国产
| 16 | 振荡恒温金属浴 | 台 | 1 | 温度设置范围：0℃-100℃，控温范围：0℃-100℃（TE制冷片），时间设置范围：1min-99h59min，温度波动度 ：≤±0.5℃，模块温度均匀性：≤±0.5℃，控温精度：≤±0.3℃ | 国产
| 17 | 超净工作台 | 台 | 1 | 1.1 外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm； 1.2 内部尺寸:935mm ×530mm×650mm； | 国产
| 18 | 生物安全柜 | 个 | 1 | A2型，30%外排，70%循环；使用人数：双人；外形尺寸（mm） 1500×750×2250 | 国产
| 19 | 移动紫外线车 | 辆 | 1 | 用于临床科室环境消毒，移动式，采用紫外线灯管对环境消毒 | 国产
| 20 | UPS不间断电源 | 台 | 1 | 尺⼨W*D*H(mm)：190*426*336；容量：3kVA | 国产
| 21 | 电脑一体机 | 台 | 1 | PCR实验室配套使用，原装品牌电脑一体机 | 国产
| 22 | 打印机 | 台 | 1 | PCR实验室配套使用，原装品牌打印机 | 国产